附件：

安康市中心医院

XXXXX采购项目

竞争性谈判响应文件

供 应 商：

法人或委托人（签章）：

地    址：

时    间：

目   录

一  谈判响应函

二  谈判报价表

三  供应商资格证明文件

四  商务响应说明

五  货物说明一览表

六  技术响应偏离表

七  谈判方案说明

八  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、竞争性谈判响应函

安康市中心医院：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购的招标项目          ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   ，提交投标文件正本      份、副本     份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部竞争性谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自竞争性谈判之日起      个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

供应商授权代表签名：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

年    月    日

二、报价一览表

| 项目名称 | 报价（万元） | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价（大写） |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年      月      日

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就      (招标项目名称、标段号)      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

| 法人代表签名： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证复印件） |
| --- | --- |

| 代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证复印件） |
| --- | --- |

资格证明文件

1、依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标服务的供应商；

2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）；

4、供应商认为有必要提供的其它证明材料；

四、商务响应说明

| 序号 | 谈判文件商务条款 | 谈判响应文件响应说明 |
| --- | --- | --- |

注：按院方网站公示要求的内容逐项响应说明，如有漏报、瞒报将视为未响应。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年   月    日

五、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产 地 | 型号 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

六、采购内容与技术要求

立式灭菌器2台

一、整体要求

1.具备医疗器械注册证

2.整机（含设备及所有附件、易耗品）原厂维保期≥3年,提供厂家售后承诺函。

3.提供所投设备配套医用耗材（含试剂）陕西省采购平台挂网指导价，报价不得超过对应诊疗项目收费标准的40%。

4.凡同类医用耗材（含试剂）已具备医保集采指导价的，所投标设备配套所需的医用耗材（含试剂）则必须在集采目录范围内。

5.需提供所投产品厂家承诺函，承诺所投产品耗材、配件供应保障≥10年。

6.所投产品（含附件）若为计量器具，需在院方属地进行检定或校准，提供合法有效的检定报告或校准证书。

二、产品技术参数

1.容积:≥50L

2.功率：≥4000W

3.外形尺寸：≤650*550*1000mm

4.提篮数：≥1个

5.设备使用年限：≥8年或≥16000次灭菌循环

三、产品技术特点

1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。

2.额定工作温度134℃，设计温度≤150℃

3.使用温度≤105-≥136℃，灭菌时间0-999min，保温温度≤45-≥60℃，保温时间0-99min

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质304不锈钢材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。

5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

7.防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。

8.水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

9.过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

10.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。

11.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

12.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。

13.测试接口为G1/2A接口。

14.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。

15.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

16.电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

17.微电脑控制，具有器械、包装器械、橡胶、敷料等固定程序，≥1个项自定义程序。

18.设备注水、升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

19.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。

20.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

21.具有快速排气和慢速排气功能，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。

22.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

23.防水型门检测开关，部件性能稳定。

七、技术响应偏离表

| 序号 | 谈判文件需求 | 谈判响应文件规格、配置 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商应根据院方网站公示技术要求如实逐项填写响应偏离，如有漏报、瞒报谈判文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

# 八、竞争性谈判方案

1、供应商针对本项目的总体纲要方案

2、商务响应说明

3、项目实施组织计划

4、质量保证措施

5、供应商认为有必要说明的问题

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                            　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　           　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：　　　　　     　　　           　
　　　　　　　　　　　　　　 
                                                                                                    年  　　月 　　 日